PROCEDURA DE REALIZARE A RADIOGRAFIILOR DE TEST ŞI POZELOR DE EVALUARE A ECHIPAMENTELOR DE RADIOPROTECŢIE

1. Pentru şorţurile de protecţie röntgen se va proceda astfel:

1.1. 	Se înscrie pe fiecare şorţ (cu marcher sau cu pix) un număr de ordine, începând cu 1 şi apoi se realizează un număr de 3 poze care să cuprinda eticheta (1 poză) şi echipamentul în totalitate (1 poză pe faţă şi 1 poză pe spatele echipamentului).

NOTĂ: 	Echipamentele care nu posedă etichetă de produs lizibilă cu următoarele date minimale: echivalent de Pb, respectiv firma producătoare, sunt considerate necorespunzătoare.

1.2. 	Se radiografiază şorţul pe toată suprafaţa centrală, respectând condiţiile următoare:

- se utilizează casete cu film de 30 x 40 cm aşezate doar sub partea centrală, din faţă a şorţului, cu dimensiunea de 40 cm pe latul acestuia;

- se execută 3 - 4 radiografii: prima în zona pieptului, pe care se va vedea şi o parte din decolteul şorţului, a doua în dreptul abdomenului şi a treia la poale (dacă şorţul este mai lung sau egal cu 1,20 m, se va executa şi cea de-a patra radiografie);

- regimul utilizat este de 80 kV, iar produsul curent-timp (mAs) şi regimul de developare trebuie să fie alese astfel încât radiografia rezultată să fie interpretabilă radiologic (să nu fie nici subexpusă (albă), nici supraexpusă (arsă);

- fiecare radiografie trebuie să fie marcată cu: numărul şorţului / numărul poziţiei radiografiei (de ex: pentru şorţul nr. 1, se va marca 1/1 radiografia din dreptul pieptului, 1/2 radiografia din dreptul abdomenului şi 1/3 radiografia de la poale);

- pe radiografie nu trebuie să apară decât partea centrală, din faţă a echipamentului de radioprotecţie; radiografia trebuie să fie executată astfel încât pe aceasta să nu apară bridele sau elementele de prindere ale şorţului de radioprotecţie.

2. Pentru alte echipamente de radioprotecţie (mănuşi, ochelari, protecţii pentru tiroidă, gonade şi ovare) se va proceda astfel:

2.1. Dacă sunt mai multe echipamente de radioprotecţie, acestea trebuie numerotate şi numărul trebuie să apară şi pe filmul aferent şi apoi se realizează un număr de 3 poze care să cuprinda eticheta (1poză) şi echipamentul în totalitate (1 poză pe faţa şi 1 poză pe spatele echipamentului).

NOTĂ: 	Echipamentele care nu posedă etichetă de produs lizibilă cu următoarele date minimale: echivalent de Pb, respectiv firma producătoare, sunt considerate necorespunzătoare.

- 2.2. 	Echipamentul se radiografiază aşezându-l pe o casetă cu film de 30 x 40 cm (în cazul mănuşilor, ambele mănuşi se aşează pe o singură casetă) şi se radiografiază cu un regim de 80 kV, iar produsul curent-timp (mAs) şi regimul de developare trebuie să fie alese astfel încât radiografia rezultată să fie interpretabilă radiologic (să nu fie nici subexpusă, nici supraexpusă).